## Slide 1
手持式分析仪
普通用户培训手册（合金）

## Slide 2
仪器开关机
01
测前准备工作
02
测试样品
03
历史记录
04
目录
CONTENTS
数据传输
05
元素显示设置
06
仪器锁屏关机
07
使用注意事项
08

## Slide 3
仪器开关机
1
仪器开关
电池更换

## Slide 4
普通用户（user）
请输入正确的账号和密码
测前准备工作
2
默认登录密码为123
（用户登录）

## Slide 5
测前准备工作
2
（模式选择）
点击右上角按钮
选择测试方案
输入采集时间
注：采集时间建议使用出厂默认值

## Slide 6
测前准备工作
2
（测前样品注释）
点击左上角按钮
选择“样品标签”

## Slide 7
测试样品
3
点击测试键或扣动扳机进行样品测试

## Slide 8
历史记录
4
（查看历史记录）
在“结果”界面点击欲查看的结果

## Slide 9
历史记录
4
（删除历史记录）
在“系统设置”中，进入“历史记录”，选择欲删除的文件

## Slide 10
历史记录
4
（删除历史记录）
选中要删除的文件
点击左下角“确定”
弹出界面处选择“删除”
再次点击左下角“确定”

## Slide 11
数据传输
5
（数据导出设置）
点击主界面左上角按钮
在下拉菜单处选择“数据导出设置”
选择文件类型及发送方式

## Slide 12
数据传输
5
（数据导出设置）
选择合适的“文件类型”、“发送方式”，并填写各信息。
注：标注“*”为必填内容

## Slide 13
数据传输
5
（当前测试结果）
设置完成后，点击“数据导出”，即可导出数据。
注：该导出为便捷导出当前测试结果

## Slide 14
数据传输
5
（数据导出批量）
点击数据导出（批量），进入历史记录

## Slide 15
数据传输
5
（数据导出批量）
选中欲导出的数据，点击“确定”
弹窗中选择“发送”，再点击“确定”

## Slide 16
元素显示设置
6
（置顶元素）
点击“元素”，并选择欲置顶的元素，点击“确定”
（便于测试时实时查看结果）
01
02

## Slide 17
元素显示设置
6
（单位设置）
点击“%”（或“ppm”），选择含量单位，点击“确定”

## Slide 18
仪器锁屏关机
7
选择“关机锁屏”
可选择“关机”或者“锁屏”
“锁屏”即回到登录界面，可以切换用户。

## Slide 19
使用注意事项
8
1.使用时请勿将探头对准自己或他人。
2.使用中请勿过度挤压、摔打。
3.使用前请确认窗口膜是否破损。
4.请勿自行拆卸和维修本仪器。
5.测量后，如果30秒内不再使用仪器，请务必盖上检测窗保护盖。
6.检测窗保护盖取下时，禁止将仪器对准人；仪器前端没有待测物时，请勿空测。
7.仪器长时间不使用时，关机后将电池卸下，下次使用时再将电池装上。
8.电池电量低于25%时，建议更换电池。
9.禁止将本仪器放在易燃、易爆等危险品附近。

## Slide 20
感谢您的观看